| Arbeitsanweisung – AA 13 Pflege und Instandsetzung | Praxis: |
| --- | --- |
| Tätigkeit: Pflege und Instandsetzung der Medizinprodukte |
| Geltungsbereich: Aufbereitungsbereich/-raum | Ziel/e: Erhaltung der Leichtgängigkeit von Instrumenten und Gewährleistung der technisch-funktionellen Sicherheit. Verringerung der metallischen Reibung und somit auch der Gefahr der Reibkorrosion. |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen | Versions-Nr.: |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | QM-Beauftragte |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Wie bzw. womit? | Sonstiges? | Zone/ Bereich: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Gezieltes Aufbringen von Schmier- und Pflegemitteln als manuelles Verfahren (Sprayprodukt mit Adapter bzw. Pflegestift) oder als maschinelles Verfahren in einem vollautomatischem Pflegegerät | Schmier- und Pflegemittel, die Wasser aufnehmen können (hydrophil) | Auf die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (z. B. Hand-, Augen- und Mund-Nasen-Schutz) ist zu achten |  |
|  | Biokompatibles Schmier- und Pflegemittel auf Paraffin-/Weißöl-Basis mit nachgewiesener Dampfdurchlässigkeit und Dampfsterilisierfähigkeit | Angaben des Instrumentenherstellers über die Aufbereitung (hier: Pflege und Instandsetzung) sind einzuholen und zu beachten |  |
|  | Das Schmier- und Pflegemittel wird bei Instrumenten mit Gelenken und Maulteilen durch Bewegen derselben gleichmäßig verteilt | Die Angaben des Herstellers der Schmier- und Pflegemittel und der Pflegegerätehersteller sind zu beachten |  |
|  |  | Nach maschineller Reinigung und Desinfektion in einem RDG müssen die Instrumente vor dem Aufbringen zuerst auf Raumtemperatur abgekühlt sein |  |
| 2. Ggf. nach dem Pflege-/ Ölungsprozess das überschüssige Schmier- und Pflegemittel ablaufen lassen | Ggf. Einsatz von geeigneten Instrumentenständern |  |  |