| Arbeitsanweisung – AA 24 Vorgehen bei Abweichungen vom korrekten Prozessablauf im RDG (Fehlermanagement) | Praxis: |
| --- | --- |
| Tätigkeit: Vorgehen bei Abweichungen vom korrekten Prozessablauf |
| Geltungsbereich: Aufbereitungsbereich/-raum | Ziel/e: Fehler erkennen, dokumentieren, analysieren mit dem Ziel Verbesserungen zu generieren |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen | Versions-Nr.: |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | QM-Beauftragte |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |

| Welche Abweichungen kommen vor: | Wie gehe ich vor? | Was ist danach zu tun? |
| --- | --- | --- |
| 1. Gerät meldet eine Störung | Störung anhand der Gebrauchs- anweisung beseitigen Gerätehersteller kontaktieren etc. | Prozess / Programmablauf muss wiederholt und der Fehler dokumentiert werden |
| 2. Medizinprodukt ist nach dem Reinigungs- und Desinfektionsprozess sichtbar (makroskopisch) verschmutzt | Verschmutzung wird im „unreinen“ Bereich beseitigt Herstellerangaben zur Reinigung des Medizinproduktes werden beachtet etc. | Medizinprodukt wird erneut aufbereitet und der Fehler dokumentiert |

Dokumentation von festgestellten Abweichungen bzw. Fehlern in der Aufbereitung von Medizinprodukten:

Muster-Formular für die Abweichungs-/Fehlerdokumentation „Dokumentation der Fehlerbehandlung bei der Medizinprodukteaufbereitung“